WDI ATF6.5 参数标定逻辑技术说明

适用于现有激光重心式主动对焦系统的原理分析与工程实现参考

| 文档类型 | 技术说明书 |
| --- | --- |
| 适用项目 | ATF 主动对焦系统 |
| 编制日期 | 2026年7月29日 |

结论摘要：WDI 的参数标定核心是让 Z 轴经过一段已知位移，同时记录激光图像重心（COG）的变化，建立“重心位置—Z 轴离焦量”的映射。运行时再通过该映射反算离焦方向和位移。WDI 未公开 System Tune 的完整内部公式，因此本文将公开可确认内容与工程还原内容分开说明。

# 1. 文档范围与边界

本文用于说明 WDI ATF6.5 类 TTL（Through The Lens）激光主动对焦传感器的参数标定原理，并给出与你当前 C++/C# ATF 工程可对应的标定、存储和运行时计算方案。

可确认部分：TTL 激光三角测量、激光图案/重心分析、按物镜保存参数、设置参考点及系统调谐。

工程还原部分：扫描点数、滤波阈值、线性拟合、R² 判定、单调性判定和移动比例等实现细节。

不作断言部分：WDI System Tune 的私有滤波系数、阈值和完整固件源码。

# 2. 测量与标定原理

激光经物镜照射样品，反射光回到 CMOS 传感器。样品与物镜之间的 Z 向距离变化会引起激光线或光斑在传感器上的横向位置变化。系统计算图案重心 Cx，并通过标定曲线将 Cx 转换为 Z 轴离焦量。

样品Z位置变化
      ↓
激光图案横向移动
      ↓
计算重心 Cx
      ↓
根据标定曲线反算 ΔZ

在线性工作区间内，可使用以下模型：

Cx = k × Z + b

ΔZ = (Cx − Cx₀) / k

其中，k 为斜率（像素/count），b 为截距，Cx₀ 为最佳焦点或参考焦点对应的重心。斜率的正负同时表示 Z 轴移动方向，不能直接取绝对值。

# 3. 单个物镜的完整标定流程

建立真实焦点：通过主成像相机或人工观察，将 Z 轴移动到当前物镜的最佳清晰位置，记为 Zfocus。

记录零点重心：在 Zfocus 处连续采集多帧激光图像，剔除无效帧后求平均，得到 Cx₀。Cx₀ 不要求位于图像中心。

执行 Z 轴扫描：以 Zfocus 为中心，按固定 Step 向负向和正向扫描。每个位置等待机械稳定后采集多帧重心。

清洗标定数据：删除无激光、饱和、宽度异常、跳变异常和重复性差的数据点。

拟合标定曲线：在线性有效区间拟合 Cx = kZ + b，得到 Slope、Intercept 和拟合质量 R²。

验证标定质量：检查有效点数、单调性、R²、零点两侧覆盖范围和回零重复性。

保存物镜参数：将当前物镜的零点、斜率、捕获范围、完成阈值、激光功率及曝光等写入加密 JSON。

# 4. 标定数据示例

| Z轴相对位置 | 平均重心 Cx | 数据状态 |
| --- | --- | --- |
| -500 count | 688.2 px | 有效 |
| -400 count | 690.8 px | 有效 |
| -300 count | 693.4 px | 有效 |
| 0 count | 701.1 px | 零点 |
| +300 count | 708.7 px | 有效 |
| +400 count | 711.3 px | 有效 |
| +500 count | 713.9 px | 有效 |

拟合时应使用实际扫描得到的数据。上表只用于解释数据结构，不代表 WDI 原厂固定参数。

# 5. 标定质量判定

## 5.1 线性拟合质量

可使用决定系数 R² 评价重心与 Z 位置的线性关系：

R² = 1 − Σ(Cxᵢ − Ĉxᵢ)² / Σ(Cxᵢ − C̄x)²

工程上可先将 R² ≥ 0.98 作为参考门槛，再根据真实镜头、样品反射率和机械重复性调整。该阈值属于工程建议，并非 WDI 已公开的固定值。

## 5.2 建议检查项

有效采样点数量满足最低要求，且零点两侧均有足够数据；

重心随 Z 轴变化整体单调，方向与斜率符号一致；

激光灰度未严重饱和，激光线宽度和信号强度在有效范围内；

不存在明显多表面反射、双峰或重心突跳；

回到零点后，重心误差和 Z 轴重复定位误差满足要求；

拟合残差在工作范围内无明显系统性弯曲。

# 6. 每个物镜建议保存的参数

| 参数 | 含义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Origin_Centroid_X | 最佳焦点/参考焦点对应重心 | 运行时计算重心误差 |
| Slope | 重心变化量与 Z count 的比例 | 将像素误差换算为 Z 位移 |
| Intercept | 线性拟合截距 | 完整表达拟合模型，可选 |
| FitR2 | 拟合决定系数 | 判断标定质量 |
| Step | 标定扫描步长 | 控制标定采样间距 |
| CaptureRange | 有效捕获范围 | 判断是否超出可对焦区间 |
| FocusDoneRange | 完成阈值，单位 count | 判断对焦是否完成 |
| ReferenceOffset | 相对零点的焦点偏移 | 实现 Set Reference |
| LightIntensity | 激光功率 | 保证信号强度稳定 |
| ExposureTime | 传感器曝光时间 | 控制亮度和帧率 |
| MoveRatio / PValue | 每次移动比例（若如此定义） | 控制收敛速度，避免过冲 |

命名建议：如果当前 PValue 表示移动比例，建议改名为 MoveRatio 或 FocusGain；如果它表示拟合质量，则应改名为 FitR2。两种含义不要共用同一字段。

# 7. 运行时自动对焦逻辑

标定完成后，实时对焦不需要重新扫描。每次得到当前重心后，按以下方式计算：

centroidError = currentCentroid - targetCentroid
focusErrorCount = centroidError / slope

if (abs(focusErrorCount) <= FocusDoneRange)
    对焦完成
else
    moveCount = round(focusErrorCount × MoveRatio)
    Move_Z(moveCount)

targetCentroid 通常等于 Origin_Centroid_X；若使用参考偏移，则 targetCentroid = Origin_Centroid_X + Slope × ReferenceOffset。

# 8. -512～511 显示值与标定参数的区别

重要：归一化传感器显示值只用于 C# 界面显示，不应替代 Slope，也不应直接参与原有自动对焦控制。

| 用途 | 计算依据 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 实际对焦控制 | (currentCx − targetCx) / Slope | Z轴误差 count |
| 界面状态显示 | currentCx 相对 Make0 重心在左右有效范围内的位置 | -512～511 |

当 Make0 重心不在图像中心时，左右两侧应分别缩放：

currentCx < zeroCx:
    display = -round((zeroCx - currentCx) / zeroCx × 512)

currentCx >= zeroCx:
    display = round((currentCx - zeroCx) /
                    (imageWidth - 1 - zeroCx) × 511)

因此，图像/ROI 左边界对应 -512，Make0 重心对应 0，图像/ROI 右边界对应 +511。该值可缓存为 atomic<int>，由 C# 定时读取。

# 9. 与当前 ATF 程序的对应关系

| 现有接口/字段 | 建议职责 |
| --- | --- |
| InIt(step) | 执行完整 Z 轴扫描、采样、拟合和质量验证，并保存标定参数 |
| Make0() | 只在当前位置重新采集并保存 Origin_Centroid_X，不重新计算 Slope |
| Auto_Focus() | 继续使用原有 Slope、PValue/MoveRatio 和 Move_Z 逻辑 |
| Get_Cx() | 获取当前激光图案重心 |
| FocusDoneRange | 以 count 为单位判断是否完成对焦 |
| Get_Sensor_Display_Value() | 仅向 C# 返回 -512～511 的显示缓存值 |
| lens_parameters.json | 按物镜保存加密后的标定参数和成像参数 |

# 10. 推荐的程序流程

## 10.1 完整标定 InIt

确认当前物镜与最佳焦点
→ 设置激光功率和曝光
→ 以当前Z为中心双向扫描
→ 每点采集多帧并计算平均重心
→ 数据清洗
→ 线性拟合并计算R²
→ 检查单调性、捕获范围和回零误差
→ 保存当前物镜参数

## 10.2 重新设零 Make0

保持Z轴不动
→ 采集多帧重心
→ 剔除异常帧并求平均
→ 保存为 Origin_Centroid_X

## 10.3 运行时 Auto_Focus

获取当前重心
→ 更新 -512～511 显示缓存
→ 按原公式换算 focusErrorCount
→ 判断 FocusDoneRange
→ 未完成时按 MoveRatio 移动Z轴
→ 再次采样直至完成或超时

# 11. 风险与注意事项

每个物镜必须单独标定；不同倍率、光路和安装位置通常不能共用斜率与零点。

Slope 的符号决定移动方向。若 Z 轴方向、图像方向或镜头安装发生变化，应重新标定。

ROI 改变后，重心坐标系和 -512～511 映射范围也会变化，应确认零点与 imageWidth 使用同一坐标系。

激光功率、曝光和样品反射率变化会影响重心稳定性，标定与运行时应尽量使用一致的成像参数。

线性模型只适用于有效工作区间；超出范围时应返回“超出对焦范围”，而不是继续放大移动量。

C# 高频读取显示缓存不会影响对焦，但读取接口应只访问缓存，不应在接口内重新取图、移动 Z 轴或访问串口。

# 12. 公开资料与说明

公开资料可用于确认 WDI ATF 系列采用 TTL 激光三角测量、图案/重心分析、按物镜保存设置，以及 Set Reference、Move & Graph、Wizard/System Tune 等功能。WDI 未公开 System Tune 的全部内部算法，本文中的拟合阈值、采样数量和数据清洗规则属于可实施的工程方案。

WDI 自动对焦相关专利 US7700903B2：https://patents.google.com/patent/US7700903B2/en

WDI ATF6.5 产品说明：https://wdidevice.com/wdi-atf65-autofocus-sensor/

WDI ATF 系列产品手册：https://www.microscopeworld.com/content/brochures/WDI%20Wise%20Device%20Inc_ATF_Family_Brochure.pdf

— 文档结束 —